| 序号 | 采购项目名称 | 技术指标、参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 便携式地物光谱仪 | *1、波长范围：350 - 2500 nm； *2、波长精度:0.5 nm； *3、波长重复性: 0.1 nm； *4、光谱分辨率: 3nm@700nm，6nm@1400/2100； *5、通道数大于2000； 6、25度宽视场角； 7、重量: 轻于6kg； 8、厂家承诺一年免费质保，终身服务，维修期超一周需提供备样机。 |
| 2 | 高光谱成像光谱仪 | 7. *1、光谱范围：400-1000 nm； 8. *2、光谱分辨率：小于2.5 nm； 9. *3、波段数：≥256个； 10. *4、Cube尺寸：CCD≥1392*1392，自动Binning后输出696*696； 11. *5、仪器整机室内外两用，且可以与显微镜直接联用，观测微观样品的光谱图像，不需要任何改装或另配扫描平台； 12. 6、全自动暗电流：自动测量暗电流，并自动扣除背景值；自动曝光，积分时间自适应； 13. 7、扫描方式：内置平移推扫装置，无任何旋转光学组件，扫描速度与积分时间自动匹配；不需另配扫描云台，即可以任意方向测量，可直接垂直向下扫描； 14. 8、双光路系统：单镜头可视化对焦，能够直接预览测量区域实际图像，预览区域与实际测量区域完全一致； 15. 9、重量：轻于5kg； 16. 10、厂家承诺一年免费质保，终身服务，维修期超一周需提供备样机 |
| 3 | 激光衍射粒度仪 | 1.*粒度测量范围：0.017um - 2,000 um 2.*测量原理：采用激光衍射法和米氏光散射理论，同时具有MIE理论及Fraunhofer理论。 3.*仪器采用偏振光强度差技术（PIDS）：接收水平和垂直衍射光的光强差，以保证小颗粒的检测获得真正的测量值。 4.重复性：≤0.5%， 准确性：≤±1%。 5.仪器完全符合ISO13320及相关标准。 6.*激光光源：光纤连接的固体半导体激光器，波长780nm。工作寿命长。 7.*真实物理检测器：大于100枚以上，且采用X型对数螺旋排列阵列，以完整准确地记录散射光强信号，从而获得最准确的粒径分布，在仪器彩页必须明确标示。 8.*解析度：真实通道达100个通道以上。 9.光路系统：设计合理，可自动进行光路对焦，采用4波长技术，无须切换光路，同时进行检测。 10.数据采集系统：Microsoft Windows 环境下全自动运行、实时采集数据。 工作软件：交互操作软件，用于仪器控制、数据分析，具有标准操作模式方法---SOM，SOP，可消除不同人之间可能产生的测能试结果差异。 11.*软件设置无需预选粒度峰型模型，可直接得到真实粒度分布。 12.使用方便简捷，仪器无须校准。 13.*通用湿法样品台一套，适于用水及各种有机溶剂作分散介质的样品，自动化程度高，操作灵活方便，可自动进液，清洗； 聚四氟乙烯和316不锈钢材质，内置循环泵，速度可无级调节。 14.仪器可靠性高，维护保养简单方便。 报告形式：能提供各种粒度统计数据，粒度体积百分比、数量百分比、表面积百分比、微分、累积分布、平均值、中值、峰值等，可根据用户需求打印报告。 15.*仪器主机一套,(测量范围: 0.017um - 2,000 um), 可配套各种样品台，船坞式更换，切换方便，主机可自动识别 16.*通用湿法样品台一套,可自动进液，自动排液，自动清洗，可适于用水及各种有机溶剂作分散介质的样品，并配置主机厂商的原装配套的超声分散套件。 17.仪器保养套件一套 18.随仪器配验收用所用标样。15um质控品(10瓶/盒)一盒, 19.应用控制操作软件一套 20.技术资料(电子版,中英文)一套, 21.组合分散剂一套 22.品牌计算机一套 23.*制造厂商应为国际上知名厂商，在国内及国际上都有良好的销售业绩。通过ISO标准，提供ISO标准证书。提供用户名单，特别是必须有相应应用的用户。 24.*制造厂商必须在国内设有办事处，且必须具有制造厂商自己的售后队伍及零备件保税库，以提供用户良好的售后保障。提供制造厂商的售后服务网点名单证明。 |
| 4 | 荧光定量PCR仪 | 1. *样本通量（孔）：可支持2种模块，96孔0.1ml模块、96孔0.2ml模块 2. *反应体系：96孔0.1ml模块：10-30uL ；96孔0.2 ml模块：10-100uL； 3. *温控模块最高升降温速率：6.5℃/秒 4. 温度均一性：0.4℃ 5. *精确数码温控模块：96孔0.1ml和0.2ml模块均支持3个独立的精确数码温控区域，一次实验可运行3个不同温度； 6. 热循环系统：Peltier半导体 7. 反应运行时间：<30分钟运行 8. 线性动态范围：10 logs 9. 分辨率：在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异 10. 灵敏度：最低 1 拷贝 11. *支持的染料：FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/Texas Red™，以上染料出厂前进行校正 12. *仪器自带存储：不小于10GB，（相当于2000-2500运行文件) 13. 光源类型：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) 14. *荧光通道数：96孔模块支持不少于4色激发光通道和4色检测光通道 15. 光学激发检测范围：450–600 nm/500–640 nm 16. 数据采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差 17. 互动触摸屏：仪器自带触摸屏，并可查看实时荧光定量PCR实验 18. *云服务平台：基于网络浏览器的云服务平台，可随时随地连接、分析、共享数据 19. 数据通信接口：USB， Wi-Fi，云服务平台 20. 外围设备：可选配二维码阅读器（通过USB连接） 21. 系统配置方式：单机运行， 连接电脑，或连接云服务平台 22. 分析软件登录途径： Windows™ 7 系统的台式机；网络浏览器（在普通PC or Mac™ 电脑上） 23. 程序运行：预先优化的程序或客户自己设计程序；运行程序支持手动暂停； 固定的工作流程 24. MIQE 指南：实时荧光定量PCR标记语言(RDML) 导出格式 25. 符合21 CFR Part 11要求的标准：支持，无需额外费用（支持电子签名） 26. *单块反应板分析功能：绝对和相对定量基因表达分析，基因分型分析， 阴阳性鉴定，高分辨率熔解曲线分析（HRM）等 27. 多块反应板分析功能：基因表达分析，基因分型分析 28. 基本配置和附件：荧光定量PCR主机1台；标配原装进口电脑（DELL）1台；软件1套（含HRM软件）；安装验证试剂盒 |
| 5 | 非接触式全自动超声波破碎仪 | 1、超声波发生器安装在水槽底部，稳定输出频率60kHz，功率320W； ▲2、容许单次操作数量，一次可同时处理12个样品； ▲3、最小处理样品体积可达5ul ； 4、定时器功能：可自动控制超声波开/关次数(循环数), 可设定时范围为 1~ 99循环； 5、样品采用无探头密闭式超声，避免样品间的交叉感染，避免超声过程中产生气雾，造成生物感染，确保人员和实验室环境安全； ▲6、样品处理时以步进马达匀速带动样品旋转承接器，达到能量分布均匀，超声作用完全，确保样品破碎效果达到一致，同时降低泡沫的形成； 7、超声方式: 通过主机控制超声交替工作与暂停, 可自动控制超声波开/关次数, 可独立设定超声波工作/暂停时间，范围为 1 ~ 99秒 ； 8、采用分体式冷却循环系统，持续供应4℃水浴超声，避免了破碎过程中温度过高 ▲9、核酸样品破碎大小：5kb~ 75bp ； ▲10、专为高通量测序样本前处理设计，一次可同时处理12个样本。在工作30秒，停30秒，高功率的工作条件下只需10-13个循环即10-13分钟就可使12个人类完整基因组DNA样品破碎到主条带位于200bp左右； ▲11、冷却循环系统,配备电磁阀, 可与超声波主机连动, 当超声波启动时, 冷却系统会暂停循环, 超声波暂停时, 冷却系统会启动, 不干扰超声效率。 12、配置： 12.1 一体成型主机、超声波水浴槽、样本旋转配件及抗噪音外盖 1套； 12.2 0.5ml样品承接器1个； 12.3 冷却循环系统含电磁阀 1套。 |
| 6 | 荧光酶标仪 | 1 高能氙闪灯，无需预热，有需要才发射，减少反应受热影响； 2 光谱 ：荧光光谱 ：240-740nm（可选配到900nm），吸收光光谱 ：220-1000nm； *3 检测器 ：专业型的侧窗光电倍增器 （PMT）和线性CCD。快速检测：96孔板/9s， 384孔板/16s； *4检测方法 ：终点法，动力学，顺序多发射，顺序多激发，同时双发射，比例和扫描测定； 5 内置1公分比色皿修正功能； *6 微孔板混合器可控制时间、力度，方向可以线性，圆形或双圆形的轨道运行； *7 温度调整范围 ：上下温控室温+5°C到45°C（可选配到65°C），精度控制为0.1°C；温度稳定性 0.2°C， 温度均一性： < 0.5°C； 8 板孔扫描： 可进行每孔多达30x30点 扫描，每点能单独表示，或用整体扫描图表示，在特定轨道作出阅读； 9 荧光检测限度：0.2 fmol/孔荧光素；动态范围：8 decades； 10 时间分辨荧光：检测限度：<30 amol/孔Eu；动态范围：6 decades； *11 全波长扫描220-1000nm : <1秒/孔，重复性：0-2 OD：0.010OD，2-3OD：0.030OD，准确性 （accuracy） : <1% @2OD，精确度 （precision） : <0.5%@1OD, <0.8%@2OD； 12 化学发光 检测限度：<20amol/孔ATP； *13 多波段检测: 任何检测模式都可在同一实验同一孔进行最多8个波段检测； *14 高级Script编程功能，可以实现同一块酶标板上同时进行多模式（光吸收、荧光、化学发光、顶读、底读）检测； 15 可选配两套进样器，检测位置注射，注射和检测可同时进行(选配)，每个孔最多可加4次样； *16 动态多窗口运行：在同一个实验里以不同的速率收集数据（最多4种速率），慢速及快速动力学-最快可达每秒50次测读； *17 软件 符合FDA 21 CFR Part 11规格。 |
| 7 | 种子图像分析系统 | 1*：种子图像分析系统是专门应用于谷类行业的数字成像系统,以及专业的谷物分析行业认同的软件系统,软件可在Windows 7.0/Windows8/Windows8.1环境下的PC上运行的。 2： 触屏显示器21.5inch，电脑、显示器一体，分辨率：1920x1080@60hz 3*： 主显示屏幕: 提供仪器收集的所有信息和数据，种子图像可被缩放。单个的种子能被分析参数可显示，屏幕表格中显示种子的数据。 通过主显示屏幕，能够存取所有的设置参数。数据支持多种输出格式。 4*： 结果显示屏幕: 用户可定制屏幕允许操作者只显示其想要的参数。单一按钮点击开始扫描和分析。在这个屏幕下，可直接储存数据和打印报告。 5.光源：双排RGB LED光源 6*：利用软件和平板扫描技术，快速准确的获得种子 谷物物理性质。具有软件的许可和认证。 7：系统提供分布包括长度，宽度，厚度，面积，黑尖病等参数的分析图表 8*： 能够准确进行样品的种子数量 ,谷物尺寸---长度，宽度，厚度，面积，长宽比和球圆度。 测量千粒重，不完整的谷粒百分比 ，根据标准筛分数，筛选等效重量。 黑点病（小麦），黑尖病（大麦）。 一维分辨率 0.1mm；二位分辨率1mm2 ；二级黑尖判别严重的百分比，轻微的百分比；粒重分辨率1mg 9：触摸屏操作，定制的报告格式和数据格式，可以彩色进行细节的放大 10：60秒内可以完成数据的扫描和分析 计数误差：6.2 （标准750粒分析） 统计学参数误差：>5% 主成分筛分误差:>10% 图像分辨率：300dpi 配置颜色校准模块，图像颜色符合国际颜色标准 11*：可以准确测量种子的长度；厚度；宽度；面积；丰满度；颜色；瑕疵污点；破碎谷物；黑点；杂质DOCKAGE% DENG；种子计数等物理指标和三维统计；面积统计；病态统计；粒重统计；破损统计等统计学指标分析。 12*： 系统适合应用于小麦 大麦 水稻 玉米 燕麦 咖啡豆 小扁豆等 农作物种子的研究和质量的评定。 12*：专利的缩进托盘。样品托盘，托盘尺寸为300x224x16mm，用来定位种子。一部分种子被用来测量长度和宽度，其他部分种子用来被测量宽度和厚度。 13：仪器尺寸：540x520x310mm 仪器可以在120V或者220V电压下工作。 14：配置要求： 主机 1台 大麦模块 1个 小麦模块 1个 软件SOFTWARE V2.61 |
| 8 | 步入式人工植物生长箱 | 1、容积L 1000L 2、控温范围 空载 开光10~50℃ 闭光0-50℃ 3、控温波动度 开光±1℃ 闭光±0.8℃ 4、控湿范围 50~95%RH 5、控湿波动度 ±5%RH 6、光照度μmol/m²/s(lux)，170（12000）/层，1450（100000） 170（12000）/层 7、光源组合 顶部SON-Tagro+中层日光灯 8、工作环境 10～35°C 制冷剂 无氟环保 标配装置 ①7寸触摸屏 ②进口PLC ③进口温湿度传感器 ④工业加湿机⑤双制冷系统 ⑥独立制冷除湿系统 ⑦超欠温保护装置 ⑧10℃以下终止湿度控制 高配装置 ①顶置远红外光生长灯 ②顶置紫外光生长灯 ③CO2浓度6000ppm ④循环风速感应报警⑤循环风速可调 ⑥无线报警 ⑦换气装置 ⑧光照度测量值显示⑨C型LED：320 μmol/m²/s 22000(lux) ⑩10℃以下终止湿度控制 |
| 9 | 手持式激光叶面积仪 | 世界上唯一采用激光原理测量叶面积的最便携叶面积仪，可以同时获得叶片的面积、长度、宽度、周长以及叶片的长宽比和形状因子，独有的形状因子参数为分类学或种质资源区分品种工作提供了最简便的研究手段。 2. 技术参数： 2.1 工作环境：0℃～50℃,相对湿度0～100%RH（没有水汽凝结） *2.2 操作：采用先进的激光扫描器，测量无需操作匀速，测量精度不受叶子颜色的影响 2.3 测量参数：可以测量得到叶面积、长度、宽度、周长、长宽比和形状因子等参数，形状因子参数可以快速区分品种差异 2.4 电源：7.2V可充电电池,可连续测量至少500片叶子 2.5 数据存贮：插接4GB SD卡，超大数据存储量，USB数据输出 2.6 显示：TFT LCD 320x240 *2.7 最大样品：厚25mm、宽150mm、长度3000mm，最大测量面积：1m2 2.8 分辨率：0.1mm2，长度1mm，宽度0.1mm *2.9 精度：±1%(面积大于10cm2的样品) 2.10扫描速度：200mm/s 2.11 键盘：触摸式,8键 *2.12传送装置： 玻璃材质，用于测量大量离体叶片， 分辨率达0.01mm2 精度达±0.5%(面积大于10㎝2的样品) 扫描速度：100mm/s 电源：6-12V 3. 仪器基本配置： 仪器主机、内置电池，电池充电器，USB数据线缆，软件操作手册，仪器箱； 4、所需相关配套附件 |
| 10 | 植物冠层分析仪 | 功能： 可以快捷得无损伤测量叶面积指数并可现场评价叶面积指数参数，测量不受天气状况影响，可使用范围广，既能测量低矮植物也可测量高大的植物树冠。从而对冠层产量、森林活力、大气污染沉降模型、昆虫侵害以及与遥感技术相结合，进行大尺度的植物相关研究。 1、环境要求 操作温度范围：-20 － 50° C. 湿度范围：0 – 95% RH (非冷凝). 保存温度: -40 － 65 °C 2、控制单元技术参数 *传感器输入：2个6针的LAI-2250光学传感器接口；2个3针接口； *内存：128 MB *键盘：22 键触摸响应键盘 显示：128x64图形显示 *通讯： USB (作为大容量存储设备) RS-485: 波特率115200， 数据位8，无奇偶校验，开始位1，停止位1 RS-232: 可选择波特率为9600, 38400, 57600或115200，数据位8，无奇偶校验，开始位1，停止位1 时钟： 年、月、日、时、分钟。准确性没月±3分钟 电源要求：4节 "AA" 5号电池(碱性电池、镍氢电池或者锂电池都可) 电池持续时间：4节”AA” 5号碱性电池可以连续使用200个小时 低电报警：剩余电量少于15%时显示报警信息 *GPS(GPS RADIONOVA® RF Antenna Module)： 水平位置准确度：2.5米CEP (50% 圆概率误差，室外开阔环境24hr统计结果) 最大位置更新速率：1Hz 时钟：年、月、日、时、分，准确度：±3分钟/月 3、光学感应传感器技术参数 传感器输入：1个与主机项链的6针接口 *内存：1 MB闪存，用于文件存储，1 KB EEPROM，用于校准和配件文件存储 键盘：2键触摸响应键盘 时钟： 年、月、日、时、分钟。准确性没月±3分钟，与主机连接后可以与主机时间同步 电源要求：2节 "AA"5号电池(碱性电池、镍氢或者锂电池都可以) 电池持续时间：典型操作时间为180小时(基于2节 "AA"5号碱性电池). *光路：当从环4的质心测量时，最大偏心误差为1.00°，而最大扩大误差则为0.50° *辐射阻隔率：在490-650 nm之间的辐射>99%被阻隔，大于650nm的辐射>99.9%被阻隔 *感应波长范围：320-490 nm. 角度范围：环1: 0.0-12.3° ；环2: 16.7-28.6°；环3: 32.4-43.4°；环4: 47.3-58.1°；环5: 62.3-74.1° 观察帽: 四种方位角覆盖0°、45°、90°、180°和270°向限 配置要求： LAI-2250光学传感器一个，LAI-2270 主机一台，便携式手提箱，计算软件，工具、说明书、下载软件等 |
| 11 | 高通量组织研磨机 | 可一次同时研磨384 个样品，因而特别适用于植物组织中核酸、蛋白質和其它成分的提取。研磨样品包括植物的根、茎、叶、花、果、种子和某些动物组织；另外它还可以对酵母、培养的动物细胞、细菌细胞等进行破碎，从而提取其中的组分。 由于采用了独一无二的垂直上下震动模式，研磨的样品具有研磨更加充分、更均匀、样品重复性更好、样品之间没有交叉污染等优点，是真正的高通量组织研磨机。 技术参数 设备尺寸 15 in. (38.1cm) x 20.49 in. (52cm) x 25.25 in.(64.1cm) 重量 60 lbs.(27.24 kg) 功率 1/3 马力 电源线 230V/50Hz 两相 夹具行程 3.2cm（垂直） 夹具速率 500-1750 次/分钟可调 安全特征 两道安全锁，下锁盖子，两程密闭夹 定时器 数字显示为分：秒，最大值为5：00 |
| 12 | 连续变倍体视显微镜 | 1光学系统：复消色差平行光路设计，高分辨率、高反差、立体感强。 *2主机：*符合人机工程学原理的高性能主机,主机变倍比8：1。 3不用化学药品的绿色环保防霉技术。 4目镜观察筒：使用极为舒适的三目观察筒。 *5底座：多功能透反射底座,可建立透反射明场等多种照明方式，须含透射光附件。 6调焦机构：谐波齿轮精细同轴粗微调焦机构，内置免调节防下滑机构，不使用易损坏的外调节松紧调节环。 *7目镜：10x目镜，大视场数23mm； *8物镜：1x复消色差物镜，工作距离92mm 9冷光源：色温低且稳定，照明亮度均匀，透反射照明效果优异。 10.双支鹅颈光纤一根。 11、成像系统：数码彩色摄像系统 *11.1 基本分辨率: 2460 x 1920 ≈5百万像素 *11.2 像素尺寸: 2.2μm x 2.2μm 11.3 传感器尺寸: 5.7 mm x 4.28 mm 11.4 光谱范围: 400 nm-700 nm 11.5 存储卡: 4GB SDHC卡 11.6 USB传输数据 *11.7 曝光时间范围：1μs-2s 11.8 1.0x图像接口 *12 专业显微图象分析软件：具有拍照、图像处理、摄像、规则测量等功能。 *13 CCD和显微镜为同一品牌 14.配套电脑 |
| 13 | 台式高速冷冻离心机 | 1、主要技术参数： ﹡1.1最大离心力（rcf）：20913×g（14000 rpm） 1.2固定角转最大容量(ml)：6×85ml ﹡1.3水平转子最大容量(ml)：4×750ml ﹡1.4配转子： (1)、4×4MTP水平转子吊篮一套，适用于4x4MTP/4x2块细胞培养板/4块深孔板，最高转速：4,000 rpm，最大相对离心力：2,750×g 1.5 温控范围 ：-9－40°C ﹡1.6时间控制：0-99min,且准确性高，5分钟内仅误差±2秒（须有检验报告） 1.7最大加速时间：15秒 ﹡1.8最小减速时间：14秒 ﹡1.9加/减速幅rpm：10/10加减档 1.10程序：35个程序记忆 1.11电机类型：免维护无碳刷变频电机 1.12质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务 ﹡1.13国际认证：质量认证CE；安全性符合 IEC 61010-2-20；气密性符合 AA of 61010-2-0-20 1.14噪音：<56dB 1.15电源要求：220V/50-60Hz 1.16功率：1650W 2、主要功能： 2.1用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值，并在离心过程中改变参数值 ﹡2.2有at set rpm定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 2.3有缩短启动与刹车时间的Soft功能 2.4面板控制：按钮和数字显示 ﹡2.5速度显示：rpm/rcf可相互转换，且有独立按键，便于操作 2.6速度控制：单独的short spin键，可做瞬时离心；转速可从200rpm开始设定至最高转速，以10rpm递增 ﹡2.7冷冻功能：最高转速时转子温度<4°C；有 “Standby Cooling”待机冷却功能；Fast temp快速制冷功能,15分钟从室温降至4°C；制冷/散热方式：no-CFC制冷，内置冷凝水槽，避免冷凝水积聚，防止腐蚀 ﹡2.8安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 ﹡2.9具有ECO自动待机功能，8小时不使用后自动待机，降低能耗，延长压缩机使用寿命 2.10配件多样性：微孔板,培养瓶,玻片吊篮 |
| 14 | 高速冷冻离心机 | 1、最高转速：≥14000 rpm *2、最大离心力（rcf）：＞20900×g 3、固定角转最大容量(ml)：6×85ml *4、水平转子最大容量(ml)：4×750ml 5、温控范围 ：-9－40℃ 6、时间控制：0.5-99min，可连续离心；具有瞬时离心功能 *7、加/减速幅rpm：10/10加减档 *8、程序：＞34个程序记忆 9、电机类型：免维护无碳刷变频电机 10、质量保证：一年的保修期，制造厂家终身服务;河南省具有厂家售后工程师 11、国际认证：质量认证CE；安全性符合 IEC 61010-2-20；气密性符合 AA of 61010-2-0-20 12、噪音：<56dB *13、转子材质要求：提供热传导性效果好的铝合金转子，能将样品的温度迅速降下来，而非热传导性较差的碳纤维转子 14、功率：1650W 15、用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值，并在离心过程中改变参数值 *16、有at set rpm定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 17、有缩短启动与刹车时间的Soft功能 18、面板控制：按钮和数字显示 19、速度显示： rpm/rcf可相互转换 *20、速度控制：单独的short spin键，可做瞬时离心；转速可从200rpm开始设定至最高转速 *21、冷冻功能：最高转速时转子温度<4℃；有 “Standby Cooling”待机冷却功能；Fast temp快速制冷功能,15分钟从室温降至4℃；制冷/散热方式：no-CFC制冷 22、安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 *23、配件多样性：为了满足荧光定量PCR仪的需要,可选配PCR排管转子；可选配60×1.5/2.0ml鼓式角转子，满足高通量处理样品需要 *24、紧急开盖口在仪器正面或者侧面，而非后面，方便紧急时开盖 *25、动态压缩机控制ECO自动待机功能：优化制冷性能，延长压缩机使用寿命 26、配置：高速冷冻离心机主机一台， 26.1、30×1.5/2.0ml角转子一个（最高转速：≥14000rpm）， 26.2、6×50ml角转子，最高转速 ≥12,100 rpm，最大相对离心力：≥20,130×g；可进行高温高压灭菌 （121℃，20分钟）; 26.3、水平吊篮和多种适配器，可容纳 4 x 750 mL 试剂瓶和28 x 50 mL锥形管 *为保证离心效果6×50ml转子的适配器孔的角度必须≥34° |
| 15 | 根系分析系统 | 1. 用途： WinRHIZO是一套用于洗根后的专业根系分析系统，可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等，功能强大，操作简单，广泛运用于根系形态和构造研究。 2. 技术指标： 2.1 图像捕捉系统： 2.1.1 *最大扫描面积：31x44 cm 2.1.2 *带有TPU透射单元 2.1.3 扫描元件：6线交替矩阵CCD 2.1.4 扫描速度：灰度，黑白：2.7ms/线；彩色：8ms/线（1200dpi），5.3ms/线，16ms/线（2400dpi） 2.1.5 扫描光源：氙光源灯管 2.1.6 *经过原厂校准，与分析软件精确匹配 2.1.7*分辨率2400DPI,可分辨最小粒子0.011mm 2.2测量参数： 2.2.1根系整体参数：根系总长，平均直径，总面积，总体积，根尖、分叉和交叠计数。 2.2.2根直径等级分布参数：长度，面积，体积，根尖计数。 2.2.3 *根系颜色分析：根的长度、面积、体积、根尖计数、根系存活数量等研究 2.2.4 *根系拓扑分析：连接数量、路径长度等研究（需要根系完整） 2.2.5根系分级伸展分析：记录根系整体等级分布情况（需要根系完整） 2. 基本配置： 2.1 WinRHIZO 专业版 1套 2.2 图像获取设备 1套 2.3 根系定位单元 1套 2.4 根盘 (配4个) 1套 2.5 说明书 1套 2.6 台式电脑 1台 |
| 16 | 核酸蛋白测定仪 | 技术指标和参数: 2.1连续波长全光谱分析，波长范围: 190-850nm，适合所有可见/紫外分析，可对未知样本做光谱扫描。 2.2可对少至1ul的微量样品进行快速测定，耗费样本更少，节省样品。 2.3低波长下亦可准确检测蛋白质，如205nm下可准确检测多肽的浓度； 2.4检测范围更加宽泛，对于dsDNA, 从2ng/μl到27500ng/μl，不用稀释均可直接测量。 2.5波长精度: ≤±1nm； *2.6光谱分辨率: <1.8 nm (FWHM at Hg 253.7 nm)； 2.7光程: 内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； *2.8检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）； *2.9检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）； *2.10检测重复性： 0.002A (1.00mm光程)或1%CV； *2.11 OD600检测时，输入系数，可直接将OD600值转换成cells/ml *2.12光吸收率范围（基座）：0-550A(相当于10mm光路径)； 2.13核酸检测周期：< 5s；耗时更短 *2.14载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测； *2.15当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度； *2.16仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种,可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 2.17仪器内置2048个单元硅CCD阵列检测器传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； *2.18仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》； |
| 17 | 全波长酶标仪 | 1.检测手段:吸收光 2. 读板方法:终点法、动力学法、孔面积扫描法和光谱扫描 *3. 微孔板类型:6-, 12-, 24-, 48-, 96-, 和 384-孔标准微孔板128 mm x 86 mm 大小，最大高度0.8"，兼容Take3 和 Take3 Trio 微量检测板 4.软件:带有Gen5软件.可兼容Gen5各种版本 *5. 自动化:兼容BioStack和第三方自动化设备(Epoch R 型号) 6.波长范围:200 nm - 999 nm, 1nm步进 7.带通:5nm 8.动态范围:0 至 4.0 OD *9.分辨率:0.0001 OD 10.单色器波长准确性:+/- 2 nm 11.单色器波长可重复性:+/- 0.2 nm *12. OD准确性:0至2 OD:±1% ±0.010 OD 2 至2.5 OD: ±3%±0.010 OD 13. OD线性:0 至 2 OD: ±1% ±0.010 OD 2 至 2.5 OD: ±3% ±0.010 OD 14.OD 可重复性:0 至2 OD: ±1% ±0.005 OD 2 至 2.5 OD: ±3% ±0.005 OD *15:读板速度: 96-孔 384-孔 正常:49 s 169 s 快速:38 s 131 s 扫速:15 s 31 s 16.功率:100 - 240 VAC @ 50- 60 Hz. 不间断电源. 功率<40W. 17.尺寸:12” W x 12.5” D x 7.7” H (30.5 cm x 31.8 cm x 19.6 cm) *18．提供生产厂商或进口设备在国内最高销售权限机构针对本次招标出具的专项授权书 |
| 18 | 多功能真空离心浓缩仪 | ﹡1、转速：1400rpm ﹡2、真空度：20 hPa (20 mbr) ﹡3、配有喷射式冷凝器可对高达85%的排气进行纯化，保护机器不被腐蚀； ﹡4、根据使用溶剂的不同，可自由选择三种运行模式（水溶性、酒精溶剂和高气压）。 5、具有自动排出冷凝水功能，延长了直接与蒸汽接触的所有组件的使用寿命； ﹡6、免维护的抗化学腐蚀PTEE膜片泵，泵工作能力：1.7立方米/小时； 7、自动真空抽吸 8、抗化学腐蚀不锈钢腔体； 9、多种管道连接可用，以便连接外置真空泵或中央真空系统； 10、全套系统配置液晶显示屏和宽大的操作界面，非常易于实验操作 11、全套系统噪音水平< 60dBA，即使运行正空泵，操作时噪音也非常小 ﹡12、可预选温度：室温，30℃，45℃和60℃，确保高效、平缓地对样品(如DNA/RNA, 蛋白质) 进行真空浓缩。 ﹡13,、运行时间可以从1分钟设置到9小时59分钟，可实现连续工作 ﹡14、具备软刹车功能，防止样品重悬 ﹡15、具备离心和干燥功能 ﹡16、失平衡即停止运行，确保操作安全 17、仅33cm宽，节省宝贵的实验台空间 18、转子适用于：0.2mlPCR管、PCR板、微孔板，载玻片、0.5ml/1.5ml/2.0ml管，15ml/16ml试管、Falcon管、25ml试管 ﹡19、最大容量：144个样品，可同时处理4块微孔板 20、转子（1）48×1.5/2ml固定角转子，（2）18x10 ml固定角转子 （3）2×96孔酶标板水平转子 ﹡21、转子可高温高压灭菌（20 分钟,121°C） 22、整套系统功率：≤350W，节约能源 |
| 19 | 单光型发光检测仪 生物化学发光（荧光）分析系统 | 检测模式：发光 自动进样器：可选，最多2个 进样体积：25-300ul 进样步长：3ul 计算机界面：仅转换数据时需要使用RS-232 计算机要求：Microsoft Windows 98或更新版本，Excel软件 电源：12V，1.77A 体积：32.82cm D×26.52cm W×21.39cm H 重量：3.65kg 操作温度：15-40 样品处理量：1.5ml管 检测限：1×10–21 moles 荧光素酶 线形范围：>8logs 检测器：光电倍增管（PMT） 光谱反应范围：350-650nm |
| 20 | 凝胶成像仪 | 以高分辨率和高灵敏度的 CCD 为成像检测技术为基础，模块化设计，支持多种检测方法，包括荧光，比色，光密度和化学荧光等，满足绝大多数样品检测。 满足各种样品成像，从大型手灌聚丙烯酰胺胶到小型琼脂糖预制胶和各种转印膜的成像。该系统通常和 PCR，蛋白纯化系统和电泳系统配合使用，适用于限制性酶切，核酸扩增，基因指纹，RFLP，蛋白纯度和特征分析。应用 化学发光 否 荧光* 是 比色法/密度测定法 是 凝胶成像 是 硬件技术指标 最大样本尺寸 28 x 36 厘米 最大图像尺寸 26 x 35 厘米 激发光源 标准透射紫外（302 nm 标配；254 nm 和 365 nm 选配）和反射白光，透射白光选配，自带电源；XcitaBlue™ 紫外光/蓝光转换屏选配 光源控制 3 种模式（透射紫外光、透射白光、侧面白光） 检测器 CCD CCD 分辨率 >4 兆像素 像素大小 (H x V) 4.65 x 4.65 微米 冷却系统 不适用 摄像机冷却温度 不可用 过滤器支架 3 个位置（2 个用于过滤器，1 个无过滤器） 发射过滤器 包括 1 个（标配），3 个可选 动态范围 >3.0 数量级 像素密度（灰度） 4,096 动态平场 所有应用，特定应用 仪器尺寸（长 x 宽 x 高） 36 x 60 x 96 厘米 仪器重量 32 公斤 工作范围 工作电压 110/115/230 V AC（标称） 工作温度 10–28°C（推荐 21°C） 工作湿度 <70%（无凝结） 自动功能 实验步骤自动选择 根据应用，用户可自由选择或调出已有程序 实验步骤自动执行 由程序进行控制，会根据特定应用设置图像区域、光源、滤光片、分析和报告 实验步骤重复性 通过调用已有程序可完全重复，从图像采集到定量分析报告， 自动对焦 根据样品位置高低和放大缩小设置校准对焦 图像平场** 每次运行时，动态反馈式优化校正 自动曝光 2 种用户定义模式（强或弱条带） *当使用 SYBR® Safe DNA 核酸荧光染色剂是，请使用 XcitaBlue蓝光转换屏（选配），因为紫外光/蓝光转换屏幕可以让保护 DNA 样品免受紫外线的破坏。 |
| 21 | 动态气孔计 | 用途：用来定量测量气孔导度和阻力。研究各种因素对气孔行为的影响，可方便、重复、准确地计算出气孔阻力。 1. 工作条件： 1.1 环境温度：0到50℃ 1.2 操作湿度：10% 到 90% 2. 技术指标： 2.1 气孔阻力精度：0到50 s cm-1内0.2 s cm-1±20%； 2.2 RH测量范围：0-100 %； 2.3 RH测量精度：± 4 %； 2.4 样品室温度范围：-5 - +55℃； 2.5 操作温度：0到50℃； 2.6 操作湿度：10% 到 90%； 2.7 内存：32K，依据读数类型可存储630到1600个数据； 2.8 电源系统：每次充电，可以使用约20小时，充电时间约14小时光化光源 3. 基本配置： 3.1主机：含有气路系统及分析计算系统； 3.2 传感头：传感头包括两个叶室，一个槽状，另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室，传感头含中有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器； 3.3校正盘：一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘，校正盘用潮湿的滤纸覆盖，提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源。 |
| 22 | PCR仪（梯度） | 产品特性： - 升温速率：5℃/秒 - 高速96孔银质加热模块 - 梯度模块采用SteadySlope梯度技术，12列温度梯度 - flexlid 热盖可自动调节高度，适应不同耗材 - TSP 样品温控保护技术，减少非特异性扩增 - 图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面 - 具E-mail提醒功能 - USB接口可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展 - 一台Mastercycler nexus X1可连接两台eco经济型PCR仪 - 可选配USB加密狗，对半导体元件进行快速检测 - 体积小巧、低能耗、超静音运行 - 2年保修 产品参数： 加热模块：银质 样品容量：96×0.1/0.2 ml PCR管或1块96孔PCR板 模块温控范围：4–99 °C 温控模式：快速模式、标准模式、安全模式 模块加热技术：Peltier，半导体元件，三组回路技术 梯度模式：12列温度梯度 梯度范围：1-20 °C 梯度温控范围：30-99 °C 热盖温度范围：37-110 °C 热盖性能 flexlid™热盖技术，TSP样品温控保护技术 温度均一性： 20-72 °C ≤ ±0.3 ° 95 °C ≤ ± 0.4°C 温控精确度： ±0.2 °C 升温速率* ≈ 5°C/秒 降温速率* ≈ 3.5°C/秒 接口 2×USB，网络接口，CAN_in/CAN_out 连接线接口 CAN_in/CAN_out 连接线接口 尺寸（长×宽×高） 25 × 41.2 × 32.1 cm 重量 11.2 kg 10.7 kg 电源 230 V, 50–60 Hz |
| 23 | 超微量核酸蛋白测定仪 | 一：工作条件 1、工作电压：220V 50-60 Hz 2、工作湿度：10-90% 二、技术要求配置 1主要功能： 1.1 核酸检测：可检测dsDNA、ssDNA、RNA等不同类型核酸的浓度及其在260nm、280nm处的吸光值。 1.2 蛋白检测：检测普通纯化后蛋白的浓度和280nm处的吸光值。 2 技术指标： *2.1可以检测浓度最高至1500ng/ul核酸样本的浓度和纯度，而无需进行稀释。 *2.2 最小上样量可达1μL。 *2.3 DNA/RNA样品检测浓度范围：4ng/ul～1500ng/ul,无需稀释。 *2.4 蛋白样品检测浓度范：0.12mg/ml-45mg/ml(BSA),无需稀释。 *2.5 光程长度： 0.5mm *2.6 吸光率精确度：0.002 Absorbance *2.7 吸光率最大值：≥30 OD *2.8 检测周期：≤5秒/样本 *2.9 无须使用比色皿，操作简单快捷，方便清洗。 *2.10 机身应使用耐腐蚀和刮擦的合金材料；具有光路液柱形成检测功能，检测气泡产生，自动报警。 *2.11可选配标签打印机，直接贴于样品管标记 3 耗材：无耗材，且整机提供两年质保 |
| 24 | 组织原位PCR仪 | 1.可容纳1-4块标准载玻片，适用于原位PCR、原位RT-PCR、芯片杂交等应用；*2.Flat 模块设计，可直接放入载玻片，无需特殊适配器，热传导效率高；3.升降温速率：升温 3℃/秒，降温 2℃/秒; 4.模块温控范围：4－99℃；5. 温控精确度：±0.2℃; 6.温度均一性：20-72℃ ≤ ±0.3℃；95℃ ≤ ±0.4℃；*7.图形化程序编辑，直观简便，中文操作界面; *8.具 E-mail 提醒功能；*9.具 PCR 实验预约功能；*10.2个 USB 接口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展；11.仪器可存储 700 个应用程序，可通过USB 外接设备无限扩展；*12.可选配 USB 加密狗，对半导体元件进行快速检测；13.可连接两台Mastercycler nexus flat eco PCR仪或其它eco 银质/铝质PCR仪，提高样品处理通量；14.体积小巧，超静音运行，低能耗；15.温度校准：按照国内或国际技术标准DKD/PTB(德国)，UKAS/NPL(英国)，NIST(美国)；16.设有断电自动重启选项 |
| 25 | 高压灭菌锅 | 1. 工作环境 1.1工作温度 ： 5-40℃ 1.2工作和存储湿度 ：20-80% 用于物质的灭菌。 主要技术需求 3.1 主要性能 3.1.1 电动锁系统仅用触摸式控制器，就可以轻易和安全地启开其箱盖。 3.1.2 双联安全锁检测系统：同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖，确保最大的安全性。 3.1.3 双联排气检测系统： 同时检测腔内压力和温度，以此判断腔内残余空气是否排放干净。 3.1.4 脉冲排气系统： 电脑控制脉冲阀门高速开合，在保证液体培养基不爆沸的前提下，加速腔内排气，使灭菌腔更快的冷却下来。 *.1.5 针式锁盖系统：通过6根钢制的固定针水平穿过灭菌器盖上对应的孔，从而锁住灭菌器盖，确保安全 3.1.6 安全功能设置及示警系统： 双联锁盖系统 超温超压断电 温敏探头路检测 灭菌时间读数定时器 双联排气检查系统 密封锁盖检测 压力安全阀 加热故障检测 缺水保护装置 漏电断路检测器 3.1.7 选择模式： ①琼脂培养基灭菌 ②液体培养基灭菌 ③固体/医疗器皿灭菌 3.2 主要技术指标 3.2.1 保温温度范围： 45-60℃ *3.2.2 温度显示范围: 5 to137℃ 3.2.3 可选的杀菌温度: 105 to135℃ 3.2.4 灭菌定时: 1-250分钟 *.2.5 压力计量程: 0 -0.4Mpa 3.2.6 最大可允许的压力： 2.6kg/ cm2 3.2.7 容积： 50L，顶盖设计 3.3 标配的附件 3个不锈钢金属编织桶 |
| 26 | 多功能辐射计ULM-500 | 1.功能：快速便携测量环境PAR，也可连续监测光强（PAR）变化； 2.技术参数： 主机 2.1设计：塑料外壳，带按键和背光LCD 显示屏，带两个BNC接口以及连接温度和湿度传感器的接口 2.2供电：4 节AAA 电池，或者USB 供电 2.3工作环境：35-85%RH（不结露） *2.4时间分辨率：PAR#1:100 次/秒，PAR#2 与其它通道：5 次/秒 *2.5监测时间：单机模式下，10 天或100 天；连接电脑时，WinControl-3 软件控制，无时间限制 2.6存储：2M内存，可存储 50000 行数据 平面PAR传感器： 2.7设计：Cosine（平面状）传感器设计，带3m长数据线和BNC接口 *2.8信号检测：高稳定性硅光伏检测器（蓝色增强），经滤光后专门检测380-710 nm 波段 *2.9响应时间：25 ns 2.10温度系数：0.18%/K 2..11角响应：从垂直轴到 100°的误差< 5% 2.12方位角：从垂直轴到 360°的误差< 5% 2.13供电：不需 2.14工作温度：-5℃ ∼ 45℃ 3.配置：主机一台，平面Cosine PAR传感器一套； |
| 27 | 台式冷冻高速离心机 | * 最高转速为17,500rpm，最大相对离心力为 30,130 xg ， *适配转子3个：固定角转可承载 30x 1.5/2ml 离心管 ; 固定角转可承载 6x 15/50ml锥形管或采血管（适配套筒和适配器）; 水平转子可承载 2 x DWP （深孔板）或 MTP（微孔板） * 具备定时记速功能，快速制冷、待机冷却、定时记速功能。 * 可在特定时间启动自动制冷，从而满足离心前的预制冷。 * 即使在最高转速时，也可保持 4℃。 * 离心时间最高可设定至99分钟，或连续运行。 加速时间：14 s 减速时间：15 s SOFT 制动功能：是 * 温度控制范围：-11 °C to 40 °C 即使在最高转速时，也可保持 4℃。 |
| 28 | 植物多酚-叶绿素测量计 | 1.主要功能：利用荧光光谱技术对植物叶片的多酚物质和叶绿素测量，包括类黄酮指数、花青素指数、氮平衡指数和叶绿素测量等。应用于植物生理生态、次生物质代谢、果树学、食品科学、逆境生理、香料植物、药用植物、茶学、植物营养和精准农业等研究领域 2.主要技术参数 2.1测量样品：叶片 2.2测量参数：4种测量参数 Chl：叶绿素指数 Flav：类黄酮指数 NBI：氮平衡指数Chl/Flav比值 Anth：花青素指数 2.3测量方式：叶夹 2.4测量面积：5mm 2.5样品厚度：最大1mm 2.6叶夹深度：最大8.5cm 2.7测量时间：＜5ms 2.8存储空间：＞10,000次测量 2.9数据分类：3层（文件，组和测量编号） 2.10 温度范围：5~40℃ 2.11 测量光源：5个LED:1个紫外光，1个绿光，1个红光和2个近红外光（NIR） 2.12 检测器：1个硅光二极管 2.13 用户界面：LCD液晶屏 蜂鸣器 2.14 数据下载：USB数据下载接口，兼容其他数据分析软件 2.15 电池：可充电锂电池，充电时间：4小时；电池使用时间：10小时 2.16总重量：220g（含电池） 2.17尺寸：205mm*65mm*55mm 2.18位置参数：内置GPS 位置精度：＜2.5m数据可直接导出制图 2.19 语言：英语、法语和西班牙语 2.20防护：尼龙袋 2.21 更新：网上更新 3. 基本配置： 主机DUALEX 1套 充电器 1套 数据线 1根 便携箱 1个 4、所需相关配套附件 |
| 29 | PCR仪 | 技术参数： *1、温度校正 符合美国国家标准技术局标准（NIST） 2、显示屏：A7*40字节可显示倒计时时间和已完成循环数以及PCR时间和温度，闪烁图形提示温度变化当前状态。 3、温度显示：仪器显示经计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃。 温度范围：4.0-99.9℃。 *4、加热冷却速度： 样品实际的平均升/降温速度：》1℃/秒；95－55℃温度范围内样品基座的平均升温速度≧2.7℃/秒，95－55℃温度范围内样品基座的平均降温速度≧2.7℃/秒。 5、静态样品基座温度均匀性：±0.5℃，35－100℃ 30秒 *6、温度准确性：±0.25℃，35－100℃范围 7、控制键：5个软触摸键；4排键盘；停止/输入/清除键；全数字键盘。 *8、热盖维持105℃温度，满足无油操作PCR扩增 9、升降温重现性：任意温度达到时间误差小于5秒。 10、记忆功能：可储存100个方法（包括PCR前处理，PCR循环，PCR后处理） *11、软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降，可停程序；有时间日期显示，自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增全过程安全运行；温度验证功能；计算机计算不同样品体积的实际样品温度，PCR仪直接控制样品实际温度而不控制样品板温度，控温更精确，扩增效果重现性更好。 *12、可编程序：可任意修改预设的程序（包括前处理，后处理和25个循环）；设定好的程序 可以储存并可以加密保护防止无意改写；PCR编程快速简便，图表式PCR扩增方法，数据输入无需掌握任何特殊命令，PCR编程像填表一般加速简便直观，程序运行可闪烁显示当前状态。 *13、输入引物序列可自动计算Tm值。 14、用户自检：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度。 15、主机标配0.2ml,96孔铝镍合金基座。 |
| 30 | 小型台式冷冻离心机 | 1、最高转速：17500 rpm，可从200rpm以10rpm递增至最高转速 2、最大离心力（rcf）：30130×g角转子 3、固定角转最大容量(ml)：6×50ml 4、水平转子最大容量(ml)：4×500ml 5、所配转子： (1)、48 ×1.5/2ml角转子，最高转速：14,000 rpm，最大相对离心力：20,800×g；配有高品质的坚固的铝制转子盖，可进行高温高压灭菌 （121℃，20分钟） (2)、6×50ml角转子（配15ml/50ml适配器），最高转速 12,000 rpm，最大相对离心力：18,500×g；可进行高温高压灭菌 （121℃，20分钟） (3)、2×4MTP水平转子吊篮，适用于2xMTP/4x2块细胞培养板/4块深孔板，最高转速：4,000 rpm，最大相对离心力：2,750×g |
| 31 | 便携式气象站 | 用途：小气候观测、流动气象观测哨、短期科学考察、季节性生态监测；临时气象观测点，如防汛期间的堤坝、桥梁等；环境科研监测的补充观测仪器；学校科研教学气象数据的检测。 1. 工作条件： 1.1 防雨、野外环境均可 2. 技术指标： 2.1 基本配置可监测：风向、风速、空气温度、相对湿度、雨量、辐射，可计算出ET（蒸发蒸腾损失总量）、露点；配有安装支架、数据传输电缆和预设机软件；5个外置传感器接口 2.2 带LCD显示屏的主机 2.3 风向：0~360°，精度±4° 2.4 风速：0.3~241km/h，精度：±5% 2.5 空气温度：-32~+100℃，温度±0.6℃ 2.6 相对湿度：10 to 100% RH (5 to 50℃时) 精度±3% 2.7 辐射：量程0 to 1500 Wm-2 ，精度：±5% 2.8 雨量：0.25mm，精度：±2% 2.9 露点：-73-60℃ 精度±2℃ 2.10 ET蒸散计算 2.11 操作温度：-30° to 55°C 3. 基本配置： 3.1 带LCD显示屏的数据采集器，带5个传感器接口一套 3.2 风速、风向仪一套 3.3 空气温湿度传感器一个 3.4 雨量计一个 3.5 辐射计一个 3.6 Specware 9 Pro Software预设机软件包一套 3.7 USB连接线一根 3.8 Tripod 三角架一套 3.9 AA电池一套 |
| 32 | 小型微量离心机 | 技术参数： 微量离心机 MIKRO 120 频率 50-60HZ 耗能 180VA 电磁干扰 EN 55011group 1,class B EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 FCC class B 抗扰度 EN 61000-6-1 - 最大容量 24 ×1.5/2.0ml 最高PRM 1,4000 min-1 最大PCF 17,530 运行时间 1s-9min:59sec,持续离心，瞬时离心模式 尺寸：长×宽×高 199×231×292mm 重量 approx 11kg |
| 33 | 土壤水分/盐分/温度计 | 便携式野外土壤含水量、电导率、温度三个重要参数，广泛应用于园艺学、土壤学、生态学等学科研究，对于土壤和植物培养基都是非常有效的快速测量仪器。 2. 技术指标： 2.1 温度，测量范围：-5 - +50℃，测量精度：±1.5℃，分辨率：0.1 ℃； 2.2 介电常数，测量范围：1 – 80，测量精度：±2.5，分辨率0.1； 2.3 电导率ECb，测量范围： 0 - 300mS/m，测量精度：±10 mS/m，分辨率：1.0 mS/m； 2.4 电导率ECp，测量范围：与含水量有关，最高可到1500mS/m，分辨率：1.0 mS/m 2.5 含水量，测量范围：0 - 100％Vol，测量精度±3％，分辨率：0.1％； 2.6 响应时间 ：5s； 2.7 操作温度 ：0 - 50℃； 2.8 防水性能：IP68； 2.9 探头护罩尺寸：55 × 45 × 10mm； 2.10 探针尺寸：68mm长； 2.11 标准电缆：2m； 2.12 读数表： 9V碱性电池，可测量5000个数据； 500至 1500个数据，取决于设置； IP54，操作温度0至40℃； RS232通信； |
| 34 | 制冰机 | 1 工作条件：常温常湿条件 2 材料：前/侧/顶面：不锈钢钢板，后板为镀锌钢板；门把手和冰铲等可以触摸的部位用了银离子抗菌材料。 *3 制冰量：约105公斤/日（环境温度20度，水温15度）；约110公斤/日（环境温度30度，水温25度） 4 用水量：约0.16立方米/日(环境温度30度,水温25度)；约0.14立方米/日（环境温度20度，水温15度） *5 冰块形状：碎花状 6 滤水装置：带有进水过滤器 7 尺寸：600△600△800（mm） *8 容积（储冰量）：约30公斤 9 重量：74KG 10 报警装置/其他功能：带有过温报警、过负荷报警，还具有自我故障诊断功能 11 电源条件：220V，10A 12 耗电量：435W 13 基本配置： ①制冰机 1个 ②冰铲 1个 |
| 35 | 数显型土壤紧实度仪 | 用途：土壤的紧实度可以影响的水分的入渗，降低化肥的利用率和植物的根系生长，因此可用来指导作物耕种、轮作。该仪器用来测量土壤的紧实度，单位可选选择显示PSI或kPa。 1. 工作条件： 1.1 不防水，室外使用 2. 技术指标： 2.1测量单位：圆锥指数（PSI或kPa） 2.2 使用范围：深度0- 45cm 2.3测量范围：0-1000PSI（0-7000kPa） 2.4测量精度: ±15PSI（103kPa） 2.5分辨率：5PSI（35kPa） 2.6电源:4个AAA电池，使用约12个月 2.7存储：无GPS，772组数据；有GPS，579组数据 3. 基本配置： 1/2英寸尖头，3/4英寸尖头，读表，便携式手提箱，电池等。 4、 RS232接口，标准数据输出 5、仪器组成：紧实度仪主机、数据采集软件 6、所需相关配套附件 |
| 36 | 小型高速离心机 | 1、最高转速：14000rpm；最小100rpm,增幅100rpm； 2、最大相对离心力：16,873 × g(14,000 rpm)； 3、功率要求：170W； 4、时间设置：0.5-599分钟,可连续运转； 5、加速至最高转的时间: 15秒； 6、从最高转减速的时间:15秒； 7、噪音： <55分贝； 8、容量：18 x 1.5/2.0 mL |
| 37 | 通用电泳仪 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 提供电泳实验的稳定电压、电流、功率及时间控制。 3 性能与技术要求（*为必须满足的指标，#为推荐满足的指标） *3.1 输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W 3.2 输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000 V-hr） #3.3 定时器：可定时1分钟到99小时59分钟 3.4 暂停/继续功能：有 3.5 屏幕显示：128 x 64像素，亮背景，图形液晶显示 #3.6 可编程方法：储存9个方法，每个最多9个步骤 3.7 断电后自动恢复：有 3.8 安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测； 3.9 可叠放：可以，节省实验室空间 #3.10 输出插孔：4对并联 #3.11 安全标准：CE，EN-61010 |
| 38 | 半干转印槽 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 将蛋白质、DNA、RNA从聚丙烯酰氨凝胶或琼脂糖凝胶转移到杂交膜上 3 性能与技术要求（*为必须满足的指标，#为推荐满足的指标） 3.1 无需缓冲液槽或转印夹就能实现快速、有效、经济的转印。 3.2 15-60分钟内完成快速、高效的转印 3.3 能转移多块凝胶；凝胶可并排或叠放，凝胶三明治用透析膜分隔开 3.4 简单的闭锁设计，方便快速装配 3.5 板式电极含有涂有铂金的钛阳极和不锈钢阴极，能实现均匀可靠的转印，且经久耐用 3.6 阳极平台装有4个弹簧，能使平台容纳不同厚度的叠置凝胶，并在转印过程中对印三明治产生均一压力 3.7 标配的琼脂糖凝胶支持框能从琼脂糖凝胶上转印DNA和RNA 3.8 无需其他半干转印仪用于防止电极短路的塑料板 3.9 提起安全盖时，电流被切断，能防止电击，保护使用者 3.10 最大凝胶尺寸：24 x 16 cm；缓冲液要求：200 ml；体积：37 x 24 x 11 cm；重量：3.6 kg (7.9 lb) |
| 39 | 单道移液器 | 德国Eppendorf： 移液枪5000ul、移液枪1000ul、移液枪200ul、移液枪100ul、移液枪20ul、移液枪10ul、移液枪2ul。 |
| 40 | 小型垂直电泳槽 | 1. 工作环境 1.1 工作温度 0-40°C 1.2 工作和存储湿度 0-95% 1.3 工作电源 100-240V 2. 用途 用于蛋白质聚丙烯酰胺凝胶垂直电泳实验，可适应变性凝胶电泳和天然凝胶电泳。 3 性能与技术要求（*为必须满足的指标，#为推荐满足的指标） 3.1 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 3.2 性能指标： 3.2.1 *同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 3.2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 3.2.3 #玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 3.2.4 #灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 3.2.5 #上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 3.2.6 电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 3.2.7 *模块化：可换置转印（western blot）等模块 |
| 41 | 单道移液器 | 可选密度调节功能，可根据溶液属性或外部条件进行密度调节，移液更精准。控制按钮和数字显示窗口的位置和形状采取最优化设计，减少移液操作过程中的重复性劳损，操作更直观。加样（工作板、凝胶和离心管）；移取液体；液体混匀；萃取后去除上清液。量程含2.5μl、10μl、20μl、100μl、200μl、1000μl六种 |
| 42 | 12道移液器200ul | 12道可调，10-200uL，误差小；符合 Eppendorf PhysioCare 理念的严格标准；超轻的耐化学腐蚀活塞；控制按钮和数字显示窗口的位置和形状采取最优化设计，减少移液操作过程中的重复性劳损，操作直观；弹性吸嘴功能可降低装配吸头的用力，提高移液均一性(不适用于5 mL 和10 mL 移液器)；可选密度调节功能，可根据溶液属性或外部条件进行密度调节，移液更精准；四位数字显示；快速衔接卡口，方便脱卸下半部分，易于清洁或维护。 |
| 43 | 12道移液器10ul | 卓越人体工程学设计，重量轻，仅为76-80g （单道） 显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI） 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 独有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察 采用Perfect Piston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀 多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸，灵活性更高，节省维修成本 0.1 μl－10 ml 10种不同量程选择，全面满足不同应用需求 |
| 44 | 连续分液器50ml | 自动识别 Combitip分液管，无需计算体积；广泛的分液体积范围：1 µL - 10 mL；适用于冗长连续分液，如离心管或微孔板加样，分装试剂，一次吸液，多次放液 |
| 45 | 单道移液器 | 可选密度调节功能，可根据溶液属性或外部条件进行密度调节，移液更精准。控制按钮和数字显示窗口的位置和形状采取最优化设计，减少移液操作过程中的重复性劳损，操作更直观。加样（工作板、凝胶和离心管）；移取液体；液体混匀；萃取后去除上清液。量程含量程含0.1-10ul，10-200ul，200-1000ul三种 |
| 46 | 土壤水分传感器 | 测量范围 0% VWC~饱和 WatchDog 2900ET自动气象站 测量精度 3% VWC @ <8 mS/cm 分辨率 0.1% VWC 感应面积 6厘米×2厘米 供电 3~5V @ 6~10 mA 模拟输出信号 0.5~1.5V用于3V激发 电缆长度 1.8米，最大延长到15米 |